Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna bioreaktora laboratoryjnego

Główna stacja kontrolna bioreaktora:

- główna stacja kontrolna z ekranem dotykowym umożliwiająca sterowanie pracą do trzech naczyń hodowlanych

- kontroler PID proporcjonalno-całkująco-różniczkujący umożliwiający regulację parametrów hodowli: temperatury, pH, stężenia O2, prędkości mieszania z możliwością zmian wartości kontrolera PID dla wszystkich parametrów przez użytkownika.

- ekran kontrolny podsumowujący wszystkie parametry hodowli w postaci tabeli z możliwością zmiany parametrów w trakcie prowadzenia hodowli.

- wbudowane oprogramowanie z możliwością aktualizacji przez port USB

- sterowanie temperaturą w zakresie do minimum 70 ˚C

- sterowanie mieszaniem

- kontrola pH/DO (minimalny zakres pH 2-14, minimalny zakres DO 0-200%)

- kontrola poziomu piany

- 3 pompy perystaltyczne (prędkość 12 obr./min.) z kalibracją dostępną z panelu dotykowego

- kontrola przepływu gazów za pomocą rotametru (zakres prędkości 0,1-11,4 SLPM)

- manualne mieszanie gazów

- możliwość kaskadowej kontroli stężenia O2 przez sterowanie prędkością mieszania

- wymiary jednostki sterującej nie większe niż wys./szer./gł. 68/40/42

- zasilanie 200/240 V, 50-60 Hz, 6 A

- podłączenie wody max. 10 PSIG, filtr 50µm

- podłączenie gazu max. 10 PSIG

Wyposażenie dodatkowe bioreaktora:

- autoklawowalny zbiornik o pojemności całkowitej minimum 7,5 L ze szkła borokrzemowego z elektrycznym płaszczem grzejnym i zaokrąglonym dnem

- pojemność robocza w zakresie minimum 2,0 – 5,6 L

- pokrywa zbiornika ze stali nierdzewnej z minimum 16 gwintowanymi portami w tym (min.7 portów 6 mm; 8 portów 12 mm oraz 1 port 19 mm)

- wymiary zbiornika nie większe niż: średnica 29 cm, wysokość 49,5 cm

- napęd bezpośredni 50-1200 obr./min.

- żelowa sonda pH Metler Ingold lub równoważna z kalibracją dostępną z panelu dotykowego

- sonda temperatury RTD umieszczona w odrębnej tulei

- sonda poziomu piany skoordynowana z pracą pomp

- wirnik łopatkowy typu Rushton (dwa rządy łopatek po 6szt.)

- łamacz wiru

- bełkotka pierścieniowa, filtr 0,2 µm

- zestaw do poboru prób

- potrójny port dozowania