Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna inkubatora

laboratoryjnego z chłodzeniem

- zakres temperatur pracy: od -10ºC do + 60ºC

- pojemność komory roboczej 238 litrów  +/- 10 litrów

- maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 700 x 580 x 1618 (mm)

- wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) : 620 x 368 x 1088 (mm)

- zakres programowania pracy urządzenia:  12 kroków, maks.10 programów powtarzanych od 1 do 99 razy lub w  trybie pracy ciągłej,

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej typu SS SUS-304

- w wyposażeniu 5 półek ze stali nierdzewnej typu SS SUS-304 z możliwością regulacji wysokości (maksymalne obciążenie 1 półki 20 kg).

- wymuszony obieg powietrza

- mikroprocesorowy PID z wyświetlaczem LCD, możliwość przechowywania w pamięci urządzenia i wyświetlania w formie wykresu na ekranie LCD danych o parametrach pracy zgromadzonych w okresie 10 tygodni

- blokada hasłem panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami

- precyzyjny, elektroniczny czasomierz procesu

- wizualno-akustyczny alarm odchylenia od zadanej temperatury

- wizualno-akustyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

- port kablowy

- oświetlenie wnętrza – 15 W lampa uruchamiana w temp. od +5 °C do +50°C sterowanie uruchamiane poprzez program

- możliwość montażu opcjonalny zestaw 3 dodatkowych lamp 15 W o intensywności oświetlenia 3 000 lux. (zakres ustawianej temperatury przy włączonym oświetleniu od + 20°C do + 50°C)

- możliwość ustawienia odszraniania  w trybie manualnym i automatycznym

- możliwość podłączenia do komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu RS 232

- okno w drzwiach zewnętrznych zasłonięte  specjalną płytą powstrzymującą dostęp światła

- drzwi z możliwością zmiany sposobu otwierania – prawo – lewo.

- waga maksymalna do 110 kg

- głośność maksymalna: do 45 dB