Załącznik nr 3

Parametry techniczne zamrażarki

niskotemperaturowej -86°C

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Przeznaczenie urządzenia: a) przechowywanie próbek, w tym materiału genetycznego w niskich temperaturach (do -86°C), bank genów. b) zamrażarka spełniająca wymogi dyrektywy medycznej (MDD 93/42/EEC), zapewniającej najwyższe bezpieczeństwo przechowywanego materiału – potwierdzone odpowiednim certyfikatem dołączonym do oferty. |  |
| 2 | Konstrukcja: a) typ komory: poziomy (skrzyniowy) b) część zewnętrza: stal malowana proszkowo c) komora zamrażarki: - wnętrze dodatkowo zabezpieczone wiekami / drzwiczkami - wewnętrzna powierzchnia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej; d) drzwi zewnętrzne zamykane kluczem; e) izolacja cieplna zamrażarki: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3), średnia grubość izolacji min. 140 mm f) kółka do łatwego przestawiania oraz regulowane stopki do stabilnego ustawienia zamrażarki g) zewnętrzny port dostępu do wnętrza o średnicy 23mm h) minimum 8 czujników temperaturowych ( w tym minimum cztery sondy PT100) – podać ilość i typ sond |  |
| 3 | Układ chłodzenia: a) kaskadowy dwustopniowy układ chłodzenia złożony z dwóch hermetycznych kompresorów, czynnik chłodzący bezfreonowy, niewybuchowy, nietoksyczny; b) instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki (chłodzenie okołokomorowe); |  |
| 4 | Rozmiar: a) pojemność minimum 365 litrów b) wymiary zewnętrzne (±5%): - szerokość: 1700 mm - głębokość: 815 mm - wysokość: 1190 mm c) wymiary wewnętrzne(±5%): - szerokość: 1100 mm - głębokość: 545 mm - wysokość: 700 mm d) waga maksymalna netto: 240 kg |  |
| 5 | Zakres temperatur pracy: a) -40 / -86°C lub szerszy; b) możliwość regulacji temperatury z dokładnością do 0.1°C c) rozdzielczość wyświetlania wszystkich monitorowanych temperatur z dokładnością do 0.1°C, potwierdzona wskazaniem wyświetlacza; d) gwarantowane utrzymywanie temperatury pracy -86°C w otoczeniu o temperaturze +32°C. |  |
| 6 | Sterowanie i regulacja parametrów: a) sterowanie mikroprocesorowe; b) panel kontrolno-sterujący w formie ekranu LCD z panelem dotykowym wyposażonym w 8 przycisków (niedopuszczane panele z przyciskami membranowymi i wciskanymi): - rozdzielczość wyświetlacza: minimum 240 x 128 px - umożliwiający obserwację parametrów pracy zamrażarki, - wyświetlający jednocześnie graniczne temperatury alarmowe, temperaturę zadaną oraz temperaturę aktualnie panującą w komorze zamrażarki, a także datę oraz godzinę, bez konieczności wchodzenia w menu zamrażarki - wyświetlający tekstowe komunikaty o stanach alarmowych, c) rejestrator wbudowany w panel sterowania: - służący do elektronicznej rejestracji temperatury pracy zamrażarki, temperatury otoczenia oraz do zbierania informacji o stanach alarmowych, - umożliwiający przedstawianie zmian temperatury w formie graficznej; - rejestracja parametrów pracy zamrażarki w pamięci wewnętrznej z 1 minutową częstotliwością i możliwością przechowywania w okresie do minimum 3 miesięcy d) slot na karty SD razem z kartą SD – możliwość przenoszenia i archiwizacji danych; e) interfejs Ethernet do podłączenia do sieci lokalnej f) oprogramowanie komputerowe umożliwiające monitorowanie parametrów pracy i alarmów. |  |
| 7 | Alarmy: a) alarmy wizualne (w formie tekstowej) i akustyczne co najmniej następujących błędów: - braku zasilania, - odstępstw od zadanej temperatury (zarówno zbyt niskiej i zbyt wysokiej), - otwartych drzwi, - rozładowania akumulatora, - aktywacji systemu back-up, oraz zanieczyszczenia filtra skraplacza, - możliwość wyciszenia alarmu akustycznego; - możliwość rozbudowy o system powiadamiania o stanach alarmowych na telefon, wysyłanie wiadomości SMS. |  |
| 9 | Pozostałe cechy: a) system wyrównywania ciśnień zapobiegający zasysaniu się drzwi; b) poziom hałasu: ≤ 52 dB, mierzony w odległości maksymalnie 1 metr od urządzenia, na wysokości maksymalnej 1.3 m. c) możliwość wyposażenie zamrażarki w system awaryjnego podtrzymywania temperatury – back-up CO2. |  |
| 10 | Certyfikaty, które należy dołączyć do oferty: - EN ISO 9001:2000 (lub równoważny) producenta, - deklaracja producenta spełnienia przez oferowany model urządzenia wymaganych norm CE - 93/42/EEC potwierdzający, że zamrażarka jest urządzeniem medycznym |  |
| 11 | Gwarancja: - co najmniej 12 miesięcy, - zapewniony autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, |  |
| 12 | Zamówienie obejmuje instalację oraz uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu. |  |
| 13 | Oferowany model |  |
| 14 | Producent |  |

Uwaga: - W kolumnie 3 pt. „Opis parametrów oferowanych” – wykonawca winien wpisać TAK ( wraz z opisem wymaganej funkcji lub parametru ) lub NIE  - dla każdego parametru. Nie spełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych ( kolumna nr 2) spowoduje odrzucenie oferty.