Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna autoklawu laboratoryjnego

- pojemność użytkowa komory: 50 litrów,

- zasilanie 230V, prąd jednofazowy,

- wykonanie mobilne, kółka transportowe wbudowane w podstawę autoklawu,

- 4 rodzaje programów:

- Sterylizacja płynów, pożywek.

- sterylizacja z utrzymaniem podwyższonej temperatury w zakresie od 60°C do 114°C,

- utrzymywanie wsadu w określonej temperaturze w zakresie od 45°C do 60°C, ,

- sterylizacja narzędzi,

- zakres temperatur pracy: 45ºC do 135ºC (regulacja ±1ºC),

- temperatura sterylizacji : od 115ºC do 135ºC

- Zakres nastawy zegara czasu sterylizacji : od 1 do 300 minut

- Zakres nastawy zegara sterylizacji  z utrzymaniem podwyższonej temperatury: od 1 do 300 minut

- Zakres nastawy zegara utrzymywanie wsadu w określonej temperaturze 72 godziny

- wyświetlacze: temperatury, czasu i ciśnienia (manometr),

- sterownik mikroprocesorowy z graficzną sygnalizacją etapu procesu,

- panel sterujący umieszczony bezpośrednio na pokrywie urządzenia

- urządzenie nie wymagające stałych przyłączy źródła i odpływu wody (woda wlewana bezpośrednio do komory sterylizacyjnej przez Użytkownika)

-     wymiary zewnętrzne : szerokość 478 mm, głębokość 632 mm, wysokość 748 mm

-     komora sterylizacyjna cylindryczna , pionowa o wymiarach : średnica 370 mm, głębokość 415 mm

- zabezpieczenia:

- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa,

- zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia,

- zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie pokrywy w trakcie działania urządzenia.

- zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch urządzenia ze zbyt niskim poziomem wody

-     powiadamianie głosowe po angielsku o rozpoczęciu procesu sterylizacji, zakończeniu procesu

sterylizacji i sytuacjach alarmowych

-     maksymalne ciśnienie 0,240 Mpa

- funkcja chłodzenia powietrzem komory za pomocą wbudowanego wentylatora,

- możliwość wyposażenia urządzenia w obiektowy czujnik temperatury sterylizowanego materiału

- wnętrze komory sterylizacyjnej wykonane ze stali nierdzewnej SUS 304

- maksymalna waga urządzenia  61 kg

- możliwość podłączenia drukarki archiwizującej parametry procesu sterylizacji,

- urządzenie z oznakowaniem CE,

- okres gwarancyjny: 24 miesiące.

- dołączone akcesoria – 2 kosze druciane

- 2 litrowy polietylenowy pojemnik na skropliny