Bydgoszcz, dnia 29.01.2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-7/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Przegląd i czyszczenie spektrometru QTRAP 5500”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądu i czyszczenia spektrometru QTRAP 5500.

Zakres niezbędnych do wykonania prac:

- pomiary parametrów pompy turbinowej: temperatura, napięcie, natężenie prądu, moc, częstotliwość

- sprawdzenie poziomów gazów

- sprawdzenie poziomu próżni

- testy PPG przed_przeglądowe określające poziom zabrudzeń spektrometru i ich umiejscowienie

- testy kalibracyjne PPG kwadrupoli Q1, Q3, w polaryzacjach POS i NEG, testy MSMS

- zapowietrzenie aparatu

- przegląd pompy wstępnej, wymiana oleju

- wymiana filtru powietrza spektrometru

- czyszczenie wentylatorów pompy turbinowej

- czyszczenie płyty kurtynowej

- czyszczenie orifice

- czyszczenie QJet Ion Guide

- czyszczenie regionu Q0

- przegląd źródła jonów, wymiana części zużywalnych

- weryfikacja poprawności działania grzejników źródła jonów dla źródeł: APCI i TIS

- sprawdzenie poziomu próżni

- sprawdzenie i tuning napięć RF

- sprawdzenie napięć optyki jonowej

- sprawdzenie i regulacja napięcia detektora

- testy PPG po_przeglądowe określające poziom zabrudzeń spektrometru i ich ewentualne dalsze umiejscowienie

- testy PPG kalibracyjne kwadrupoli Q1, Q3, w polaryzacjach POS i NEG, testy MSMS

- testy i kaliibracja pułapki jonowej

- testy MS3

- instalacja wymaganych hot-fix’ów do oprogramowania Analyst

- usunięcie plików tymczasowych komputera

- back-up oprogramowania Analyst

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 50% |
| 2. | Autoryzacja serwisu przez producenta spektometru | 50% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 50%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

dla kryterium „autoryzacja serwisu przez producenta spektometru”: A = Ab  x 100 pkt x 50%

gdzie:

A- przyznane punkty za posiadanie autoryzacji serwisu przez producenta spektometru

Ab- ilość punktów w badanej ofercie

Zasady przyznawania punktów w kryterium „autoryzacja serwisu przez producenta spektometru”:

|  | Autoryzacja serwisu przez producenta spektometru |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tak | Nie |
| Ilość punktów w badanej ofercie | 1 | 0 |

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z posiadaniem autoryzacji serwisu przez producenta spektometru, Zamawiający będzie oceniał posiadanie autoryzacji serwisu przez producenta spektometru lub jego brak.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + A

gdzie:

W –	 ocena końcowa,

C –	 punkty za cenę,

A –	 punkty za posiadanie autoryzacji serwisu przez producenta spektometru.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 02.02.2018 r. | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Przegląd i czyszczenie spektrometru QTRAP 5500”,

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-7/2018,

nie otwierać przed 02.02.2018 r. godz. 12:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS,

2) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Dokument autoryzacji potwierdzający posiadanie autoryzacji serwisu przez producenta spektometru (jeśli Wykonawca w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w Kryterium II skreślił „NIE*”).

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Robert Kosicki, tel. (052) 34-19-186

- w sprawach formalno-prawnych: Wojciech Kubera, tel. (052) 34-19-167, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

/-/mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-7/2018

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Przegląd i czyszczenie spektrometru QTRAP 5500” za:

Kryterium I – Cena

      - wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

      - wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

      - podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II –	Autoryzacja serwisu przez producenta spektometru

TAK* / NIE*

*niepotrzebne skreślić

potwierdzamy posiadanie autoryzacji serwisu przez producenta spektometru i dołączamy do oferty dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 3) Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-7/2018

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone ewentualne rabaty.

4. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 4 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-7/2018.

5. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-7/2018

8. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Umowa nr UKW/DZP-282-ZO-7 /2018

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………...……………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Przegląd i czyszczenie spektrometru QTRAP 5500” nr UKW/DZP-282-ZO-7/2018.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądu i czyszczenia spektrometru QTRAP 5500.

Zakres niezbędnych do wykonania prac:

1)	pomiary parametrów pompy turbinowej: temperatura, napięcie, natężenie prądu, moc, częstotliwość

2)	sprawdzenie poziomów gazów

3)	sprawdzenie poziomu próżni

4)	testy PPG przed_przeglądowe określające poziom zabrudzeń spektrometru i ich umiejscowienie

5)	testy kalibracyjne PPG kwadrupoli Q1, Q3, w polaryzacjach POS i NEG, testy MSMS

6)	zapowietrzenie aparatu

7)	przegląd pompy wstępnej, wymiana oleju

8)	wymiana filtru powietrza spektrometru

9)	czyszczenie wentylatorów pompy turbinowej

10)	czyszczenie płyty kurtynowej

11)	czyszczenie orifice

12)	czyszczenie QJet Ion Guide

13)	czyszczenie regionu Q0

14)	przegląd źródła jonów, wymiana części zużywalnych

15)	weryfikacja poprawności działania grzejników źródła jonów dla źródeł: APCI i TIS

16)	sprawdzenie poziomu próżni

17)	sprawdzenie i tuning napięć RF

18)	sprawdzenie napięć optyki jonowej

19)	sprawdzenie i regulacja napięcia detektora

20)	testy PPG po_przeglądowe określające poziom zabrudzeń spektrometru i ich ewentualne dalsze umiejscowienie

21)	testy PPG kalibracyjne kwadrupoli Q1, Q3, w polaryzacjach POS i NEG, testy MSMS

22)	testy i kaliibracja pułapki jonowej

23)	testy MS3

24)	instalacja wymaganych hot-fix’ów do oprogramowania Analyst

25)	usunięcie plików tymczasowych komputera

26)	back-up oprogramowania Analyst

- Usługa, o której mowa w ust. 1 będzie wykonana w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 2

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN.

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 nastąpi w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego, co do zgodności z przedmiotem umowy wykonanej usługi.

- Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek wskazany w tej fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się z określonych w załączniku nr 1 cen za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

………………………………………………..……………………………………………………………….

mail………………………..…………………………………..………. tel. ………………………………..

………………………………………………..……………………………………………………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: mail.......................................................... tel. …………………………………………………………..…

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

§ 4

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2.	Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, powyżej 14 dni od terminu określonego w §1 ust.2,

- w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1 i 2.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto o jakim mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miało nastąpić wykonanie usługi do dnia wykonania usługi włącznie.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 4 ust. 2, w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6

Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności w razie zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................