Bydgoszcz, dn. 14.09.2018r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR UKW/DZP-282-ZO-170/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia:  Wykonanie kolektorów prądu anody i katody według rysunku anodeCC_segmented wraz z obwodem pomiarowym, okablowaniem i testami.

- Rodzaj zamówienia: Usługa

- Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły techniczne dotyczące zamówienia:

Zamówienie dotyczy usługi wykonania następujących elementów:

1a. Kolektor prądu anody, wg rysunku anodeCC_segmented

1b. Kolektor prądu katody, wg rysunku cathodeCC_segmented

- Powierzchnia aktywna podzielona na 20 elektrycznie izolowane segmenty w układzie 4x5 (szerokość x długość).

- Odstęp pomiędzy segmentami max 0.5mm.

- Dla każdego z segmentów należy poprowadzić:

* ścieżkę odprowadzającą prąd do 4A (przy 1.5V);

* niezależną ścieżkę do pomiary napięcia na powierzchni segmentu;

* układ do pomiaru temperatury segmentu.

- Grubość miedzi od strony segmentów co najmniej 0.35mm.

- Powierzchnie kolektora poza segmentami powierzchni aktywnej oraz nie zajęte przez ścieżki elektryczne należy pokryć miedzią o grubości ścieżek/segmentów.

- Wszelkie ścieżki od segmentów do złącz należy prowadzić na odwrocie płytki. Od strony segmentów nie należy prowadzić ścieżek elektrycznych.

- Obie strony kolektora należy splanować do uzyskania płaskości i chropowatości powierzchni do 0.1mm, (nie dotyczy odstępów pomiędzy ścieżkami lub segmentami).

- Należy przeprowadzić złocenie galwaniczne kolektora o grubości co najmniej 2 mikronów Au.

- Kolektor prądu musi być odporny na naprężenia ściskające do 1.0MPa.

- Temperatura pracy kolektorów do 110OC.

2a. Obwód pomiarowy anody

2b. Obwód pomiarowy katody

- Obwody pomiarowe anody i katody mają za zadanie przetransformować:

* napięcie elektryczne segmentów

* prąd płynący przez segmenty oraz

* temperaturę segmentów

na sygnał napięciowy możliwy do odczytania przez urządzenia I/O (http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a_02.pdf).

- Dopuszcza się aby obwody pomiarowe anody i katody zabudowane były w jednym urządzeniu.

- Obwody pomiarowe powinny mieć możliwość jednoczesnego pomiaru parametrów do 30 segmentów anody oraz 30 segmentów katody.

- Obwód pomiaru prądu powinien mierzyć prąd przepływający z danego segmentu do złącza obciążenia elektrycznego.

- Obwód pomiarowy napięcia elektrycznego powinien mierzyć napięcie pomiędzy odpowiadającymi sobie segmentami anody i katody.

- Obwód pomiaru temperatury powinien mierzyć temperaturę segmentu kolektora prądu z dokładnością do 0.5OC.

- Po dokonanych pomiarach przewody prądowe anody oraz katody powinny się łączyć i zbiegać do terminali prądowych anody i katody (zacisk na śrubę M6).

- Zasilanie układów pomiarowych 230V AC.

3. Okablowanie

- Należy dostarczyć przewody elektryczne łączące:

* Kolektor prądu anody z obwodem pomiarowym anody,

* Kolektory prądu katody z obwodem pomiarowym katody

* Obwody pomiarowe anody i katody z urządzeniem I/O 	(http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a_02.pdf).

* Łączniki pozwalające na podłączenie zewnętrznych urządzeń do pomiaru napięcia na  segmentach.

- Wszystkie złącza powinny zapewniać minimalne opory elektryczne (złocenie/srebrzenie).

4. Testy.

Dostarczone urządzenia powinny być przetestowane pod kątem poprawności pomiarów:

- prądu,

- napięcia elektrycznego oraz

- temperatury

dla każdej pary segmentów (anoda/katoda) niezależnie.

Testy pomiarowe powinny mieć możliwość jednoczesnego pomiaru parametrów do 30 segmentów anody oraz 30 segmentów katody.

- Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

5.1      Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5.2.       Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.    Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b)nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 80% |
| 2. | Termin realizacji usługi | 20% |
| RAZEM: |  | 100% |

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 80%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 80 %

cena brutto badanej oferty

II. dla kryterium „termin realizacji usługi”:

Ocena za czas dostawy dokonana zostanie na podstawie informacji o czasie realizacji usługi zawartej w „formularzu ofertowym”, stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego i przeliczona według wzoru:

Ilość punktów w badanej ofercie X

Ocena oferty X = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

Maksymalna ilość punktów uzyskana w ocenie „termin realizacji usługi” wśród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryteriów uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny ofertowej brutto i terminu realizacji usługi.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „termin realizacji usługi”:

| Termin realizacji usługi | Do 6 tygodni | Powyżej 6 tygodni do 7 tygodni | Powyżej 7 tygodni do 8 tygodni |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 10 | 5 | 1 |

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + Td

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

Td – punkty za termin realizacji usługi.

- Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.

- W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. Podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna pokój nr 108, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 20.09.2018 r. | do godz. 11.00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: „Wykonanie kolektorów prądu anody i katody według rysunku anodeCC_segmented wraz z obwodem pomiarowym, okablowaniem i testami”

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-170/2018, nie otwierać przed 20.09.2018 r., godz. 11:00

9. Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o zamówieniem oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

14. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych – dr Krzysztof Tyburek, krzysiekkt@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych – Agnieszka Malinowska , 52 34 19 163, zampub@ukw.edu.pl.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW-DZP-282-ZO-170/2018

# 1.	Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel., e-mail:

2.	Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Wykonanie kolektorów prądu anody i katody według rysunku anodeCC_segmented wraz z obwodem pomiarowym, okablowaniem i testami” za:

wartość ofertowa brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

3.	Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.	Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie do ............ tygodni od dnia zawarcia umowy.

5.	Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

6.	Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 2).

7.	Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

8.	Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW-DZP-282-ZO-170/2018.

9. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................	.                           ....................................................................................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

UMOWA nr UKW/DZP-282-ZO-170/2018 - projekt

zawarta dnia …. . …. . 2018 roku w  Bydgoszczy pomiędzy:

1. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy – dr hab. inż. Marka Macko, prof. nadzw.

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

………………………..,  ul. …………, …..-…….   ………………….wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………, pod nr KRS …………………, …………………………., REGON: ………………..

Reprezentowanym przez:

…………….. –…………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Wykonanie kolektorów prądu anody i katody według rysunku anodeCC_segmented wraz z obwodem pomiarowym, okablowaniem i testami”

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kolektorów prądu anody i katody według rysunku anodeCC_segmented wraz z obwodem pomiarowym, okablowaniem i testami, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w §2.

2.Termin wykonania przedmiotu umowy: do ................ tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 2

1.Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących elementów:

1a. Kolektor prądu anody, wg rysunku anodeCC_segmented

1b. Kolektor prądu katody, wg rysunku cathodeCC_segmented

2. Wymagania szczegółowe przedmiotu umowy:

Powierzchnia aktywna podzielona na 20 elektrycznie izolowane segmenty w układzie 4x5 (szerokość x długość).

- Odstęp pomiędzy segmentami max 0.5mm.

- Dla każdego z segmentów należy poprowadzić:

* ścieżkę odprowadzającą prąd do 4A (przy 1.5V);

* niezależną ścieżkę do pomiary napięcia na powierzchni segmentu;

* układ do pomiaru temperatury segmentu.

- Grubość miedzi od strony segmentów co najmniej 0.35mm.

- Powierzchnie kolektora poza segmentami powierzchni aktywnej oraz nie zajęte przez ścieżki elektryczne należy pokryć miedzią o grubości ścieżek/segmentów.

- Wszelkie ścieżki od segmentów do złącz należy prowadzić na odwrocie płytki. Od strony segmentów nie należy prowadzić ścieżek elektrycznych.

- Obie strony kolektora należy splanować do uzyskania płaskości i chropowatości powierzchni do 0.1mm, (nie dotyczy odstępów pomiędzy ścieżkami lub segmentami).

- Należy przeprowadzić złocenie galwaniczne kolektora o grubości co najmniej 2 mikronów Au.

- Kolektor prądu musi być odporny na naprężenia ściskające do 1.0MPa.

- Temperatura pracy kolektorów do 110OC.

2a. Obwód pomiarowy anody

2b. Obwód pomiarowy katody

- Obwody pomiarowe anody i katody mają za zadanie przetransformować:

* napięcie elektryczne segmentów

* prąd płynący przez segmenty oraz

* temperaturę segmentów

na sygnał napięciowy możliwy do odczytania przez urządzenia I/O (http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a_02.pdf).

- Dopuszcza się aby obwody pomiarowe anody i katody zabudowane były w jednym urządzeniu.

- Obwody pomiarowe powinny mieć możliwość jednoczesnego pomiaru parametrów do 30 segmentów anody oraz 30 segmentów katody.

- Obwód pomiaru prądu powinien mierzyć prąd przepływający z danego segmentu do złącza obciążenia elektrycznego.

- Obwód pomiarowy napięcia elektrycznego powinien mierzyć napięcie pomiędzy odpowiadającymi sobie segmentami anody i katody.

- Obwód pomiaru temperatury powinien mierzyć temperaturę segmentu kolektora prądu z dokładnością do 0.5OC.

- Po dokonanych pomiarach przewody prądowe anody oraz katody powinny się łączyć i zbiegać do terminali prądowych anody i katody (zacisk na śrubę M6).

- Zasilanie układów pomiarowych 230V AC.

3. Okablowanie

- Należy dostarczyć przewody elektryczne łączące:

* Kolektor prądu anody z obwodem pomiarowym anody,

* Kolektory prądu katody z obwodem pomiarowym katody

* Obwody pomiarowe anody i katody z urządzeniem I/O 	(http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a_02.pdf).

* Łączniki pozwalające na podłączenie zewnętrznych urządzeń do pomiaru napięcia na segmentach.

- Wszystkie złącza powinny zapewniać minimalne opory elektryczne (złocenie/srebrzenie).

4. Testy.

Dostarczone urządzenia powinny być przetestowane pod kątem poprawności pomiarów:

- prądu,

- napięcia elektrycznego oraz

- temperatury

dla każdej pary segmentów (anoda/katoda) niezależnie.

Testy pomiarowe powinny mieć możliwość jednoczesnego pomiaru parametrów do 30 segmentów anody oraz 30 segmentów katody.

§ 3

W ramach wynagrodzenia określonego w §1 ust. 2, z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 na Zamawiającego przechodzi  prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

§ 4

- Przedmiot umowy przekazany zostanie Zamawiającemu w terminie określonym w § 1 ust.2, w zakresie, który precyzuje § 2.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez złożenie podpisu przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy na stosownym dokumencie/protokole odbioru bez zastrzeżeń, pozostającym w dokumentacji Wykonawcy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 oraz zgodnie z zakresem wskazanym w §2, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie łączne w wysokości:

Wartość netto: …………………….PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

Wynagrodzenie brutto………………………..PLN

(słownie:………………………….. ).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6

- W przypadku opóźnienia  Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy po upływie wcześniej wyznaczonego odpowiedniego, lecz nie krótszego niż 14 dni dodatkowego terminu do  jego wykonania. Może również bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania postanowień umowy przez Zamawiającego, w razie braku współpracy ze Strony Zamawiającego niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy a w szczególności nie przekazania próbek, dokumentów i materiałów  niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących w wysokości:

1)	0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w                                                               §1 ust.2 .

2)	20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 6 ust. 1.

2.Zamawiający  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego na podstawie § 6 ust. 2.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych oraz innych – handlowych czy organizacyjnych dotyczących przedsiębiorstwa Zamawiającego przekazanych mu w związku z niniejszą umową, niezależnie od formy, w jakiej zostały przekazane.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zachowania informacji w poufności,

  - nie ujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

  - wykorzystywania ich wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez czas nieokreślony.

- Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy:

  - informacji przekazanych do wiadomości publicznej przez Zamawiającego,

  - informacji ujawnianych na żądanie organów administracyjnych, sądów i innych władz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie obowiązku tajemnicy przez swoich pracowników, współpracowników i osób, którymi się przy wykonaniu umowy posługuje. Wykonawca zapewni ograniczenie dostępu do informacji objętych tajemnicą do kręgu pracowników, współpracowników i osób, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy.

- Po zakończeniu umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie informacje podlegające ochronie utrwalone na dowolnym nośniku wraz z kopiami oraz usunie je ze swoich zasobów.

§ 9

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy:

- Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim  i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z pózn.  zm.)

- ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).

- Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozpoznawały sądy

powszechne, właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

| ...................................................... | ........................................................ |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY ...................................................... | WYKONAWCA ........................................................ |
| PIECZĘĆ | PIECZĘĆ |