Przedmiot zamówienia

PROJEKT: „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko – pomorskiego”

ZAŁĄCZNIK Nr……do ……………………..

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Kalorymetr stożkowy do wyznaczania szybkości uwalniania ciepła oraz generacji dymu dla materiałów poddanych działaniu płomienia, zaprojektowany wg norm ISO 5660 oraz ASTM E 1354, funkcjonujący w oparciu o metodę kalorymetrii ubytku tlenu. Pojedynczy test wykonany na kalorymetrze stożkowym ma umożliwiać uzyskanie wartości wielkości, charakteryzujących zachowanie się materiałów w ogniu, podanych poniżej:
- szybkości uwalniania ciepła (kW/m2),
- całkowitej wielkości ciepła uwalnianego w przedziale 600 s,
- całkowitej ilości dymu wydzielanego w przedziale 600 s,
- efektywnego ciepła spalania (MJ/kg),
- szybkości ubytku masy (g/s),
- czasu do zapalenia (s) i wygaśnięcia (s),
- szybkości uwalniania gazów toksycznych (np. CO, CO2),
- szybkości uwalniania dymu (m3/s).

CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

1.		Nazwa urządzenia
				Wpisać
2.		Typ urządzenia
				Wpisać
3.		Producent
				Wpisać
4.		Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane
				Wpisać
5.		Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji
				Wpisać
6.		Kraj pochodzenia
				Wpisać
7.	Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika
Nr ppkt.			OPIS PARAMETRÓW	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać)
1			Długość udzielanej gwarancji - minimalna długość udzielanej gwarancji – nie mniej niż 24 miesięcy do 60 miesięcy.	Długość udzielanej gwarancji - minimalna długość udzielanej gwarancji – nie mniej niż 24miesięcy do 60 miesięcy.
2			Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
3			Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce	Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
4			Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instancji urządzenia	Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instancji urządzenia
5			Urządzenie musi posiadać certyfikat CE	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
					Wpisać
8.	Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez użytkownika
Nr ppkt.			OPIS PARAMETRÓW	PARAMETRY GRANICZNE	Parametry oferowane (podać, opisać) / Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu
1			Rama nośna na kółkach umożliwiająca bezproblemowe (waga aparatu około 400 kg) przemieszczanie aparatu w laboratorium	Rama nośna na kółkach umożliwiająca bezproblemowe (waga aparatu około 400 kg) przemieszczanie aparatu w laboratorium
2			Przedział testowy wyposażony w zawieszenie anty-wibracyjne, zwiększające precyzję pomiarów masy. Przedział umożliwiający umieszczenie kalorymetru ubytku masy ze stożkiem i mechanizmem wagi oraz zapewniający dostęp do układu stożkowego z trzech stron	Przedział testowy wyposażony w zawieszenie anty-wibracyjne, zwiększające precyzję pomiarów masy. Przedział umożliwiający umieszczenie kalorymetru ubytku masy ze stożkiem i mechanizmem wagi oraz zapewniający dostęp do układu stożkowego z trzech stron
3			Stożkowy układ grzejny – moduł w postaci ściętego stożka, owiniętego od strony wewnętrznej elementem grzejnym o parametrach 5000W przy 230V z maksymalnym przepływem ciepła 100kW/m2 i średnicy minimalnej zwojów 8 mm. Kontrola temperatury stożka poprzez trzy termopary typu K oraz trójkanałowy kontroler temperatury typu PID. Układ stożkowy musi być zamontowany na prowadnicach i posiadać motor umożliwiający automatyczne ustawianie wysokości promiennika względem próbki	Stożkowy układ grzejny – moduł w postaci ściętego stożka, owiniętego od strony wewnętrznej elementem grzejnym o parametrach 5000W przy 230V z maksymalnym przepływem ciepła 100kW/m2 i średnicy minimalnej zwojów 8 mm. Kontrola temperatury stożka poprzez trzy termopary typu K oraz trójkanałowy kontroler temperatury typu PID. Układ stożkowy musi być zamontowany na prowadnicach i posiadać motor umożliwiający automatyczne ustawianie wysokości promiennika względem próbki
4			Cela wagowa przystosowana do umieszczania próbek z masą do 5 kg oraz precyzją pomiaru nie gorszą niż 0,01 g. Cela musi być wyposażona w elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem oraz zapewniająca stabilne wyniki i długą żywotność. Cela musi być wyposażona w moduł do zbierania danych, elektroniczne tarowanie oraz wyświetlanie wartości masy w postaci cyfrowej. Cela musi być umieszczona w zamkniętym module w celu redukcji wpływu zmian temperatury	Cela wagowa przystosowana do umieszczania próbek z masą do 5 kg oraz precyzją pomiaru nie gorszą niż 0,01 g. Cela musi być wyposażona w elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem oraz zapewniająca stabilne wyniki i długą żywotność. Cela musi być wyposażona w moduł do zbierania danych, elektroniczne tarowanie oraz wyświetlanie wartości masy w postaci cyfrowej. Cela musi być umieszczona w zamkniętym module w celu redukcji wpływu zmian temperatury
5			Zapalnik iskrowy i przesłona mechaniczna – wyposażone w generator iskrowy o napięciu co najmniej 10kV oraz układ bezpieczeństwa. Zapalnik z możliwością automatycznego przesuwania go z nad próbki podczas testu. Mechanizm automatycznej przesłony chroniący próbkę przed zapaleniem i umożliwiający uruchomienie pomiaru w czasie wybranym przez użytkownika. Sterowanie ruchem zapalnika i przesłony odbywa się przez odpowiednie przyciski na panelu głównym kalorymetru	Zapalnik iskrowy i przesłona mechaniczna – wyposażone w generator iskrowy o napięciu co najmniej 10kV oraz układ bezpieczeństwa. Zapalnik z możliwością automatycznego przesuwania go z nad próbki podczas testu. Mechanizm automatycznej przesłony chroniący próbkę przed zapaleniem i umożliwiający uruchomienie pomiaru w czasie wybranym przez użytkownika. Sterowanie ruchem zapalnika i przesłony odbywa się przez odpowiednie przyciski na panelu głównym kalorymetru
6			Ekran ochronny – automatycznie podnoszony ekran chroniący użytkownika przed ogniem, ciepłem oraz próbkami niebezpiecznymi	Ekran ochronny – automatycznie podnoszony ekran chroniący użytkownika przed ogniem, ciepłem oraz próbkami niebezpiecznymi
7			Układ wyciągowy – musi być wykonany ze stali odpornej na korozje, składający się z okapu, kanału dymowego oraz sekcji pomiarowej	Układ wyciągowy – musi być wykonany ze stali odpornej na korozje, składający się z okapu, kanału dymowego oraz sekcji pomiarowej
8			Wentylator wyciągowy z regulacją prędkości obrotów i kontrolerami przepływu. Zakres ustawień przepływu w kontrolerach co najmniej 0-50 l/s z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1 l/s. Kontrola przepływu w kominie za pomocą układu termopar oraz różnicowego przetwornika ciśnienia. Wartość nominalna przepływu w testach co najmniej 24 l/s	Wentylator wyciągowy z regulacją prędkości obrotów i kontrolerami przepływu. Zakres ustawień przepływu w kontrolerach co najmniej 0-50 l/s z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1 l/s. Kontrola przepływu w kominie za pomocą układu termopar oraz różnicowego przetwornika ciśnienia. Wartość nominalna przepływu w testach co najmniej 24 l/s
9			Linia poboru gazów – sonda w kształcie pierścienia z 12 otworami, umieszczona w kanale wyciągowym w odległości 685 mm od okapu kalorymetru	Linia poboru gazów – sonda w kształcie pierścienia z 12 otworami, umieszczona w kanale wyciągowym w odległości 685 mm od okapu kalorymetru
10			Układ pomiaru gęstości dymu składający się z lasera helowo-neonowego o mocy co najmniej 0.5mW oraz dwóch fotodetektorów: pomiarowego i referencyjnego. Układ pomiaru gęstości dymu musi być zamontowany na ramie nośnej, w celu ochrony układu przed zakłóceniami termicznymi i mechanicznymi. Układ pomiaru gęstości dymu musi być wyposażony w co najmniej dwa filtry szare do jego automatycznej kalibracji z poziomu oprogramowania	Układ pomiaru gęstości dymu składający się z lasera helowo-neonowego o mocy co najmniej 0.5mW oraz dwóch fotodetektorów: pomiarowego i referencyjnego. Układ pomiaru gęstości dymu musi być zamontowany na ramie nośnej, w celu ochrony układu przed zakłóceniami termicznymi i mechanicznymi. Układ pomiaru gęstości dymu musi być wyposażony w co najmniej dwa filtry szare do jego automatycznej kalibracji z poziomu oprogramowania
11			Miernik strumienia ciepła z certyfikatem, typu Schmidt-Boeltera, przeznaczony do kalibracji napromieniowania elementu grzejnego stożka	Miernik strumienia ciepła z certyfikatem, typu Schmidt-Boeltera, przeznaczony do kalibracji napromieniowania elementu grzejnego stożka
12			Palnik kalibracyjny służący do kalibracji szybkości uwalniania ciepła z wykorzystaniem metanu o znanej wartości kalorymetrycznej oraz masowego miernika przepływu	Palnik kalibracyjny służący do kalibracji szybkości uwalniania ciepła z wykorzystaniem metanu o znanej wartości kalorymetrycznej oraz masowego miernika przepływu
13			Uchwyty próbki - minimum 3 szt. do próbek o wymiarach 100x100x50 mm. Do uchwytów dodatkowo należy dostarczyć co najmniej 12 podkładek z wełny mineralnej oraz 3 siatki do utrzymywania próbek giętkich	Uchwyty próbki - minimum 3 szt. do próbek o wymiarach 100x100x50 mm. Do uchwytów dodatkowo należy dostarczyć co najmniej 12 podkładek z wełny mineralnej oraz 3 siatki do utrzymywania próbek giętkich
14			Komora do chłodzenia oraz odparowania uchwytów – zintegrowany w ramie szczelny przedział do umieszczania rozgrzanych uchwytów. Komora musi być podłączona do systemu wyciągu oraz umożliwiać przechowanie co najmniej dwóch uchwytów jednocześnie. Komora musi posiadać porty do podłączenia nawiewu azotem	Komora do chłodzenia oraz odparowania uchwytów – zintegrowany w ramie szczelny przedział do umieszczania rozgrzanych uchwytów. Komora musi być podłączona do systemu wyciągu oraz umożliwiać przechowanie co najmniej dwóch uchwytów jednocześnie. Komora musi posiadać porty do podłączenia nawiewu azotem
15			Moduł operatora o następujących min parametrach kompatybilny z dotykowym ekranem LCD 17” oraz klawiaturą / procesor o częstotliwości 2.5GHz, / pamięć RAM 2GB, / dysk HDD 500 GB, / napęd DVD-RW, / porty 4 x USB 2.0, / monitor z ekranem dotykowym LCD 17”, / mysz optyczna, klawiatura	Moduł operatora o następujących min parametrach kompatybilny z dotykowym ekranem LCD 17” oraz klawiaturą: / procesor o częstotliwości 2.5GHz, / pamięć RAM 2GB, / dysk HDD 500 GB, / napęd DVD-RW, / porty 4 x USB 2.0, / monitor z ekranem dotykowym LCD 17”, / mysz optyczna, klawiatura
16			Dotykowy ekran LCD 17” oraz klawiatura	Dotykowy ekran LCD 17” oraz klawiatura
17			Zestaw materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pierwszy rozruch i kalibrację urządzenia u użytkownika	Zestaw materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pierwszy rozruch i kalibrację urządzenia u użytkownika
STANOWISKO ANALIZATORÓW GAZÓW
18			System pobierania gazów do analizy, (układ kontroli przepływu, filtry sadzy, zimna pułapka, pompa, kolumny osuszające - pozwalające usuwać niepożądane substancje w gazach badanych takie jak sadza, cząstki materiału, wilgoć)	System pobierania gazów do analizy, (układ kontroli przepływu, filtry sadzy, zimna pułapka, pompa, kolumny osuszające - pozwalające usuwać niepożądane substancje w gazach badanych takie jak sadza, cząstki materiału, wilgoć)
19			Analizator tlenu – kontroler z paramagnetycznym detektorem tlenu o zakresie pomiarowym co najmniej 0-25%, analizator sterowany w trybie kontroli przepływu i temperatury, posiadający wbudowany moduł do kompensacji ciśnienia atmosferycznego	Analizator tlenu – kontroler z paramagnetycznym detektorem tlenu o zakresie pomiarowym co najmniej 0-25%, analizator sterowany w trybie kontroli przepływu i temperatury, posiadający wbudowany moduł do kompensacji ciśnienia atmosferycznego
20			Analizator dwutlenku węgla oraz tlenku węgła zawierający niedyspersyjne sensory podczerwieni (typu NDIR) do detekcji CO2 (w zakresie co najmniej 0-10%) i CO (w zakresie co najmniej 0-1%) z kontrolerami przepływu	Analizator dwutlenku węgla oraz tlenku węgła zawierający niedyspersyjne sensory podczerwieni (typu NDIR) do detekcji CO2 (w zakresie co najmniej 0-10%) i CO (w zakresie co najmniej 0-1%) z kontrolerami przepływu
21			Kontroler zbierania danych posiadający łącze do komputera (np. moduł akwizycji danych z wyjściem GPIB/RS232 oraz karta zbierania danych PCI GPIB do zainstalowania w komputerze)	Kontroler zbierania danych posiadający łącze do komputera (np. moduł akwizycji danych z wyjściem GPIB/RS232 oraz karta zbierania danych PCI GPIB do zainstalowania w komputerze)
22			Stoisko analizatorów o konfiguracji wolnostojącej umożliwiające łatwe przemieszczanie stoiska w laboratorium z układ szybko złączek, umożliwiających odsunięcie stoiska od kalorymetru	Stoisko analizatorów o konfiguracji wolnostojącej umożliwiające łatwe przemieszczanie stoiska w laboratorium z układ szybko złączek, umożliwiających odsunięcie stoiska od kalorymetru
OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZINTEGROWANE I PRZEZNACZONE DO STEROWANIA KALORYMETREM STOŻKOWYM. MINIMALNY ZESTAW WYMAGANYCH FUNKCJI
23			Monitorowanie parametrów aktualnego stanu kalorymetru stożkowego	Monitorowanie parametrów aktualnego stanu kalorymetru stożkowego
24			Ustawianie parametrów testu	Ustawianie parametrów testu
25			Kalibracja wszystkich przetworników z poziomu „jednego okna” oprogramowania oraz gromadzenie danych kalibracyjnych	Kalibracja wszystkich przetworników z poziomu „jednego okna” oprogramowania oraz gromadzenie danych kalibracyjnych
26			Automatyczna procedura kalibracji czujników gazów wraz z przechowywaniem danych kalibracyjnych	Automatyczna procedura kalibracji czujników gazów wraz z przechowywaniem danych kalibracyjnych
27			Procedura określenia c-faktora za pomocą palnika metanowego	Procedura określenia c-faktora za pomocą palnika metanowego
28			Procedura określenia c-faktora za pomocą etanolu	Procedura określenia c-faktora za pomocą etanolu
29			Funkcja wyznaczania dryftu analizatora tlenu oraz czujnika dymu	Funkcja wyznaczania dryftu analizatora tlenu oraz czujnika dymu
30			Zbieranie danych pomiarowych	Zbieranie danych pomiarowych
31			Automatyczne obliczenia wymaganych wartości	Automatyczne obliczenia wymaganych wartości
32			Obliczanie wartości średnich z wielu testów	Obliczanie wartości średnich z wielu testów
33			Eksportowanie danych pomiarowych do innych programów w postaci plików CSV oraz arkuszy kalkulacyjnych	Eksportowanie danych pomiarowych do innych programów w postaci plików CSV oraz arkuszy kalkulacyjnych
34			Edytowanie wyników testu z poziomu oprogramowania	Edytowanie wyników testu z poziomu oprogramowania
35			Wprowadzanie komentarzy z obserwacji przebiegu testu	Wprowadzanie komentarzy z obserwacji przebiegu testu
36			Prezentacji wyników w postaci wymaganej przez normy	Prezentacji wyników w postaci wymaganej przez normy
37			Formatowanie raportów z testów. Zestaw danych które muszą się znaleźć w raporcie: / dane o warunkach przeprowadzonego testu i próbce badanej, / wartości obliczone z danych testowych dla przedziału czasu od zapalenia próbki do 600 s, / wyniki pomiarów dymu dla okresów przed zapaleniem i po zapaleniu oraz dla całkowitego czasu testu, / krzywe w zależności czasowej dla wartości mierzonych oraz parametrów procesowych (stężenia O2, CO i CO2 oraz ich ubytek, sygnał z fotodetektora, temperatury: stożka, w kominie, dymu, pułapki), / kompatybilne ze środowiskiem Windows, posiadające funkcje powiadomień dźwiękowych i tekstowych z instrukcjami prowadzącymi użytkownika przez całą procedurę testową.	Formatowanie raportów z testów. Zestaw danych które muszą się znaleźć w raporcie: / dane o warunkach przeprowadzonego testu i próbce badanej, / wartości obliczone z danych testowych dla przedziału czasu od zapalenia próbki do 600 s, / wyniki pomiarów dymu dla okresów przed zapaleniem i po zapaleniu oraz dla całkowitego czasu testu, / krzywe w zależności czasowej dla wartości mierzonych oraz parametrów procesowych (stężenia O2, CO i CO2 oraz ich ubytek, sygnał z fotodetektora, temperatury: stożka, w kominie, dymu, pułapki), / kompatybilne ze środowiskiem Windows, posiadające funkcje powiadomień dźwiękowych i tekstowych z instrukcjami prowadzącymi użytkownika przez całą procedurę testową.
MODUŁ DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO PRÓBEK
38			Zakres spektralny, co najmniej 7 800 – 350 cm-1 w pomiarach ATR i transmisyjnych	Zakres spektralny, co najmniej 7 800 – 350 cm-1 w pomiarach ATR i transmisyjnych
39			Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.4 cm-1	Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.4 cm-1
40			Rozdzielczość nominalna ustawiana w zakresie 0.4-32 cm-1	Rozdzielczość nominalna ustawiana w zakresie 0.4-32 cm-1
41			Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek	Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek
42			Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem	Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem
43			Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 50 000:1 (pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4cm-1, detektor DLaTGS)	Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 50 000:1 (pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4cm-1, detektor DLaTGS)
44			Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru	Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru
45			Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe	Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe
46			Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu	Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu
47			Justowanie interferometru na maksimum energii z poziomu oprogramowania	Justowanie interferometru na maksimum energii z poziomu oprogramowania
48			Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR z możliwością pracy w trybach: normalnym i ekonomicznym – poza czasem pomiaru	Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR z możliwością pracy w trybach: normalnym i ekonomicznym – poza czasem pomiaru
49			Źródła promieniowania typu "plug-and-play" w oprawkach zachowujących wyjustowane położenie, łatwo wymienne przez użytkownika bez otwierania obudowy spektrometru	Źródła promieniowania typu "plug-and-play" w oprawkach zachowujących wyjustowane położenie, łatwo wymienne przez użytkownika bez otwierania obudowy spektrometru
50			Beamsplitter KBr/Ge na zakres co najmniej 7800 - 350 cm-1	Beamsplitter KBr/Ge na zakres co najmniej 7800 - 350 cm-1
51			Detektor DLaTGS na zakres co najmniej 7800 – 350 cm-1	Detektor DLaTGS na zakres co najmniej 7800 – 350 cm-1
52			Maksymalna szybkość skanowania nie gorsza niż 40 skan/s przy rozdzielczości 16 cm-1	Maksymalna szybkość skanowania nie gorsza niż 40 skan/s przy rozdzielczości 16 cm-1
53			Precyzja długości fali: 0.0008 cm-1 przy 2000 cm-1	Precyzja długości fali: 0.0008 cm-1 przy 2000 cm-1
54			Komunikacja spektrometru z komputerem przez szybkie złącze USB 2.0	Komunikacja spektrometru z komputerem przez szybkie złącze USB 2.0
55			Panel sterowania na aparacie z przyciskami do szybkiego uruchomienia najczęściej wykonywanych (co najmniej 5 przycisków w tym jeden programowalny przez użytkownika)	Panel sterowania na aparacie z przyciskami do szybkiego uruchomienia najczęściej wykonywanych (co najmniej 5 przycisków w tym jeden programowalny przez użytkownika)
56			Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu	Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu
57			Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne	Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne
58			System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej	System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej
59			Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej następujące wzorce: / folia polistyrenowa o grubości ok. 38µm (1.5mil), / filtr szklany typu NG11	Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej następujące wzorce: / folia polistyrenowa o grubości ok. 38µm (1.5mil), / filtr szklany typu NG11
60			Wysokociśnieniowa przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełny zakres spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu. Wymienne opcjonalne kryształy: Ge i ZnSe	Wysokociśnieniowa przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełny zakres spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu. Wymienne opcjonalne kryształy: Ge i ZnSe
61			Przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 10 szyn prowadzących do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu	Przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 10 szyn prowadzących do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu
62			Możliwość rozbudowy min. o drugi pełnowymiarowy przedział pomiarowy, o mikroskop IR, o przystawką TGA-IR, o detektor MCT, zakres NIR	Możliwość rozbudowy min. o drugi pełnowymiarowy przedział pomiarowy, o mikroskop IR, o przystawką TGA-IR, o detektor MCT, zakres NIR
63			Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie operacyjnym. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 7/8/10 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać:	Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie operacyjnym. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 7/8/10 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać:
			logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu	logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu
			funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału	funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału
			funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów	funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów
			możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych - funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych	możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych - funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych
			podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w programie operacyjnym komputera)	podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w programie operacyjnym komputera)
			dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem	dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem
			bezpośrednie otwieranie i zapisywanie danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in.OMNIC), dx/jdx (JCAMP-DX), txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST)	bezpośrednie otwieranie i zapisywanie danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in.OMNIC), dx/jdx (JCAMP-DX), txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST)
			funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej	funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej
			funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt	funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt
			przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca	przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca
			tworzenie własnych bibliotek użytkownika	tworzenie własnych bibliotek użytkownika
			biblioteki widm związków organicznych i nieorganicznych obejmujące co najmniej 20 000 widm (w tym polimerów i dodatków)	biblioteki widm związków organicznych i nieorganicznych obejmujące co najmniej 20 000 widm (w tym polimerów i dodatków)
			moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące: / do analiz ilościowych / prawo Lamberta-Beera / klasyczna metoda najmniejszych kwadratów / do analiz klasyfikacyjnych / przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm / wektorowa analiza podobieństwa / analiza korelacyjna widm uśrednionych	moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące: / do analiz ilościowych / prawo Lamberta-Beera / klasyczna metoda najmniejszych kwadratów / do analiz klasyfikacyjnych / przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji także dla pochodnych widm / wektorowa analiza podobieństwa / analiza korelacyjna widm uśrednionych
			moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji	moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji
			moduł spektralnej interpretacji widm	moduł spektralnej interpretacji widm
			automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych	automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych
			wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru)	wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru)
			automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu	automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu
			aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu	aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu
			wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów	wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów
			archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu	archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu
			moduł rozszerzonej analizy widm do spektrometru FTIR obejmujący algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników mieszaniny w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników	moduł rozszerzonej analizy widm do spektrometru FTIR obejmujący algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników mieszaniny w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników

UWAGA:
Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu o zaoferowanej w niniejszej specyfikacji konfiguracji i parametrach.