UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-13/2020					            Bydgoszcz, dn. 20.02.2020 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

I.

- Zamawiający po za wymiarami dygestorium nie podał żadnych innych parametrów mających wpływ na ostateczną cenę. Prosimy o uszczegółowienie lub udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy blat w dygestorium ma być wykonany z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym?

- Czy wykładka wewnętrzna w dygestorium ma być z żywicy fenolowej czy z ceramiki wielkogabarytowej?

- Czy dygestorium ma być wyposażone w zlewik oraz 2 ujęcia zimnej wody?

- Czy dygestorium ma być wyposażone w dodatkowe instalacje np. ujęcie gazów palnych, gazów niepalnych itp.?

- Czy dygestorium ma być wyposażone w kratownicę?

- Zamawiający bardzo krótko opisał dygestorium, które pełni bardzo ważną funkcję w laboratorium i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Jedyną normą potwierdzającą bezpieczeństwo pracy dygestorium i powszechnie obowiązującą  na terenie UE jest norma PN-EN 14175 cz. 1, 2, 3 i w przypadku zmiennego przepływu cz. 6. Czy Zamawiający wymaga aby dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy  dygestorium posiadało certyfikat zgodności z norma PN-EN 1415-1,2,3 wystawiony przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze?

Odp. 1. Blat dygestorium ma być wykonany z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym
2. W zakresie wyposażenia w kratownicę to jest ona wymagana.
3. Dygestorium musi spełniać wymogi normy PN-EN 14175-2, 3 potwierdzone badaniami z Instytutu Badawczego.

II. 1. Zgodnie z normą PN-EN 14175 dygestorium musi posiadać czujnik przepływu powietrza – czy jest wymagany? Jeżeli tak to czy powinien wskazywać na bieżąco wielkość przepływu powietrza naprzemiennie z temperaturą w króćcu?

Odp. Nie jest wymagany czujnik

2. Czy określenie „ceramiczne” określa tylko blat z ceramiki wielkogabarytowej czy też komora od wewnątrz ma być wyłożona ceramiką?
 
Odp. Ceramiczny ma być wyłącznie blat

3. Czy w dygestorium jest wymagany zlewik ceramiczny wraz z baterią i zaworem do wody?

Odp. Tak, zlewik wraz z zaworem i baterią jest wymagany

4. Proszę podać czy występują gniazda 230V i w jakiej ilości?

Odp. Mają być min. 2 gniazda 230V

5. Czy występują inne media np. gaz?

Odp. Nie

III. Zwracam się z prośbą o przesłanie szczegółowego opisu dygestorium - poz. nr 5 w załączniku nr 2 – formularz cenowy dot. przetargu nieograniczonego numer sprawy: UKW/DZP-281-D-13 /2020.

Odp. Zgodnie z powyższymi odpowiedziami .

IV.Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie opisu:

1)      poz. nr 4 oraz 7 w załączniku nr 2 – formularz cenowy - proszę o podanie wymiarów kontenerków mobilnych oraz jaka powinna być ich konfiguracja – szafka + szuflady – ilość?, czy też same szuflady w jakiej ilości?

2)      poz. nr 3 oraz 6 w załączniku nr 2 – formularz cenowy - proszę o podanie wymiarów szafek zlewowych?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje opis:

Szuflada + szafka 3x Wys. z kółkami około 68 cm ( 3,5cm pod blatem)
 Szafka z samymi szufladami 1x wymiary jak wyżej
 Szafka zlewowa wyspowa 150 cm , dopasowana pod zlew (500x400x300)  i stół wyspowy (3600x1500x900)
 szafka zlewowa dopasowana pod zlew o wymiarach 400x400x300.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi oraz modyfikacji z dnia 20.02.2020r. składając ofertę w postępowaniu.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak